附件2:LX2019-010项目需求(分包二)

4、医学显微镜

用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

★2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

载物台高度：140mm

机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

★2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

★2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。

2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

★2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2.2   国产500万像素成像系统

- 基本配置：

3.1  生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）                       1套

3.2  平场消色差物镜4X—100XO（4个）                                  1套

3.3  成像系统一套（含接口软件）                                        1套

3.4  必配的附件、专用工具、消耗品等

- 可选择的附件、配件及消耗品

4.1  8CC镜油

4.2  平场消色差物镜20X（N.A.≥0.4 W.D≥2.5mm）

4.3  样品夹：双样品夹或薄型样品垫

5. 技术资料

  - 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

6. 技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

注:本设备推荐品牌为: 奥林巴斯、尼康和莱卡。如果响应产品的品牌不在推荐品牌的范围内，需评委认定所投品牌相当或者优于推荐品牌，否则响应文件无效。